## Slide 1
LDM Noble 19
DerMediMaster Co., Ltd
Function Block 정의서
GUI ↔ MCU 구현 단위 정의 | FSD(기능정의서) 기반
버전
v1.0 초안
기준 문서
LDM_기능정의서_FSD_v1.0
작성일
2026년 4월
보안 등급
대외비
FB-01 부팅/초기화 | FB-02 통신오류복구 | FB-03 프로토콜검증 | FB-04 파라미터설정 | FB-05 시술시작 | FB-06 상태모니터링
FB-07 미접촉감지 | FB-08 핸드피스탈거 | FB-09 시술종료 | FB-10 Factory접근 | FB-11 주파수캘리브 | FB-12 오프셋캘리브
FB-13 ADC모니터링 | FB-14 F/W Update (Todo) | FB-15 오토캘리브레이션 (Todo)

## Slide 2
Function Block 목록 (FB-01 ~ FB-15)
FB ID
FSD
기능명
모드
주체
FB-01
F-01
장비 부팅 및 초기화
Initialize
시스템
FB-02
F-02
통신 오류 감지 및 복구
공통
시스템
FB-03
F-03
프로토콜 버전 검증
공통
시스템
FB-04
F-04
시술 파라미터 설정
Normal
시술자
FB-05
F-05
시술 시작
Normal
시술자
FB-06
F-06
시술 중 상태 모니터링
Normal
시스템
FB-07
F-07
피부 미접촉 감지 및 일시정지
Normal
시스템
FB-08
F-08
핸드피스 탈거 감지 및 강제 정지
Normal
시스템
FB-09
F-09
시술 종료
Normal
시술자/시스템
FB-10
F-10
Factory 모드 접근 통제
Factory
엔지니어
FB-11
F-11
주파수 캘리브레이션
Factory
엔지니어
FB-12
F-12
출력 오프셋 캘리브레이션
Factory
엔지니어
FB-13
F-13
ADC 실시간 모니터링
Factory
엔지니어
FB-14
F-14
F/W Update Todo
Factory
엔지니어
FB-15
F-15
주파수 오토 캘리브레이션 Todo
Factory
엔지니어

## Slide 3
FB-01 장비 부팅 및 초기화
주체: 시스템 자동
FSD: F-01 | 모드: Initialize
🔔 트리거:
전원 ON (물리 버튼) → OS 부팅 완료 → GUI 소프트웨어 초기화 완료 직후 자동 1회 실행
전원 ON → SCR-01 Booting
▼
SCR-02 Loading (0%)
G 패킷 생성·전송 (CMD=0x47)
▼
100ms 내 응답?
YES
▼
▶
NO
재전송 카운터 +1
▼
카운터 < 3?
YES →
G 재전송 (동일 SEQ)
▼
NO
POP-03 팝업
전체 비활성화
I 패킷 파싱
FWVer·HType·ProdDate 저장
▼
HType == 0x00?
NO
▼
▶
YES
Off-line Error 팝업
로딩바 100% → HOME-01 전환
상태 전이:
[BOOT] ──(OS완료)──► [INIT] ──(I수신성공)──► [HOME] │ (3회실패) ──► [ERROR] POP-03 │ ⚠ G패킷은 부팅 시 1회만 전송. CS: Sum(VER+SEQ+CMD+DATA) % 256
🖥 GUI
• G 패킷 자동 전송 (1회만)
• 타임아웃 100ms / 재전송 최대 3회
• I 패킷 파싱 → FWVer·HType·ProdDate 저장
• HType=0x00 → Off-line Error 처리
• 3회 실패 → POP-03 팝업 / 전체 비활성화
⚙ MCU
• G 수신 후 10ms 이내 I 패킷 응답 보장
• FWVer Major·Minor / HType / ProdDate 반환
• VER·SEQ 에코 포함 필수
◀▶

## Slide 4
FB-02 통신 오류 감지 및 복구
주체: 시스템 자동
FSD: F-02 | 모드: 공통
🔔 트리거:
패킷 전송 후 100ms 이내 응답 없음 (Normal) / 200ms 이내 응답 없음 (Factory)
패킷 전송 1차 (SEQ=N)
▼
100/200ms 내 응답?
▶
YES
정상 처리 계속
NO
▼
재전송 2차 (SEQ=N 동일)
▼
응답 내 응답?
▶
YES
정상 처리 재개
NO
▼
재전송 3차 (SEQ=N 동일)
▼
응답 내 응답?
▶
YES
정상 처리 재개
NO
▼
GUI 자체 ST=0x04 생성
출력 강제 정지
▼
POP-03 팝업: COMMUNICATION ERROR
모든 버튼 비활성화 / 재부팅 안내
⚠ 개발 주의
• Normal 최대 누적: 3×100ms = 300ms
• Factory: 3×200ms = 600ms
• 1~2회 실패: 화면 변화 없음 (의도된 동작)
• ST=0x04는 MCU가 전송하지 않음
→ GUI 자체 판단 상태
상태 전이:
[RUNNING/FACTORY]
──(3회 타임아웃)──► [ERROR] POP-03
상태 전이:
[RUNNING/FACTORY] ──(3회 타임아웃)──► [ERROR] POP-03
🖥 GUI
• 타임아웃 카운터 관리 (1~3회)
• 재전송 시 동일 SEQ 유지 필수
• 1~2회 실패: 투명 재시도 (화면 변화 없음)
• 3회 실패: ST=0x04 자체 생성 → POP-03
⚙ MCU
• (해당 없음 — ST=0x04는 MCU 전송값 아님)
• 복구 수단 없음 → 재부팅 필요
◀▶

## Slide 5
FB-03 프로토콜 버전 검증
주체: 시스템 자동
FSD: F-03 | 모드: 공통
🔔 트리거:
모든 패킷 수신 시 자동 적용 (수신 즉시 VER 필드 확인, ETX·CS 검증 통과 후)
패킷 수신 → ETX / CS 검증 통과
▼
VER 필드 확인 (오프셋 0x02)
▼
수신VER == 지원VER?
YES
▼
▶
NO
MCU: CMD=0xFF 에러 응답
DATA[0x05]=수신VER / DATA[0x06]=지원VER
▼
GUI: CMD=0xFF 수신
통신 즉시 중단
▼
VER 불일치 에러 팝업
재부팅 안내
정상 처리 계속
상태 전이 / 주의사항
[ANY] ──(VER 불일치)──► [ERROR] ← 자동 복구 불가, 재부팅 필요
VER 검증은 반드시 CS 검증 이후 수행. VER 필드는 CS 계산 범위에 포함됨 (오프셋 0x02)
🖥 GUI
• CMD=0xFF 수신 → 통신 즉시 중단
• VER 불일치 에러 팝업 표시
• 재부팅 안내
⚙ MCU
• 수신 VER ≠ 지원 VER 감지
• CMD=0xFF 에러 응답 생성·전송
• DATA[0x05]=수신VER / DATA[0x06]=지원VER 포함
◀▶

## Slide 6
FB-04 시술 파라미터 설정
주체: 시술자
FSD: F-04 | 모드: Normal
🔔 트리거:
HOME-01에서 Quick 또는 Custom 모드로 진입 후 파라미터 설정
HOME-01 진입
▼
모드 선택
▼
Quick
▼
Custom
Quick Mode (저장 슬롯 기반)
Custom Mode (즉시 설정 기반)
QM-01 프로그램 선택
(15개 슬롯)
▼
Single / Dual?
▶
Single
QM-04-S6 / QM-04-S19
6MHz 또는 19MHz 단일 운용
Dual
▼
QM-05-DUAL
6MHz + 19MHz 동시 운용
▶
Edit
QM-EDIT-S6/S19/DUAL
Freq·Intensity·Mode·Time·Name
CM-01-S6 / CM-01-S19
또는 CM-01-DUAL
▼
Single / Dual?
▶
Single
Freq·Intensity·Mode/Pulse·Time
직접 슬라이더 설정
Dual
▼
Freq·IA+IB·Pulse×2·Time
슬라이더 듀얼 설정
▶
Ready
CM-OP-*
값 검증 후 N 패킷 CT=0x01 생성
⚠ 파라미터 규격 │ Intensity: Single 0.1~1.5 / Dual 각각 0.1~1.5 합계 ≤ 3.0 │ Mode/Pulse: Cont·1:2·1:5·1:10 / Dual 1~20ms 합계 ≤ 40ms │ Time: 슬롯별 1~10min, TM≥1 │ IB=0x00 (미선택)
상태 전이:
[HOME] ──(Quick)──► [QM-01]──► [QM-04/QM-05] (IDLE/RUNNING) │ [HOME] ──(Custom)──► [CM-01] ──(Ready)──► [CM-OP] (IDLE/RUNNING) │ ⚠ Dual PA+PB 합계 ≤ 40ms, TM 0x01 이상
🖥 GUI
• Quick: 슬롯 선택 → 저장 파라미터 자동 로드
• Custom: 직접 슬라이더 입력 → 값 검증 후 Ready
• Edit: Freq·Intensity·Mode·Time·Name 슬롯별 설정·저장
• PA/PB·IA/IB Single/Dual 규칙 인코딩 필수
• Start/Ready 시 N 패킷 CT=0x01 생성 → FB-05
⚙ MCU
• (파라미터 설정 자체는 GUI 전담)
• Start/Ready 수신 시 파라미터 즉시 적용
• 초음파 출력 시작 (FB-05)
◀▶

## Slide 7
FB-05 시술 시작
주체: 시술자
FSD: F-05 | 모드: Normal
🔔 트리거:
사용자 Start 버튼 터치
Start 버튼 터치
▼
N 패킷 생성
CMD=0x4E CT=0x01
▼
UI 전환: Start→Stop 버튼
파형 애니메이션 활성화
타이머 카운트다운 시작
▼
N 패킷 전송 ►
MCU 수신
파라미터 즉시 적용
초음파 출력 시작
▼
◄ O 패킷 수신 (CMD=0xCE)
O 패킷 에코+ST 반환
▼
ST 확인 → FB-06 폴링 루프 진입
100ms 폴링 타이머 시작
상태 전이:
[HOME] ──(Start 터치)──► [RUNNING] │ ⚠ 핸드피스 미연결(HType=0x00) 상태에서는 Start 불가. 프리셋 값이 Start 시점에 모든 필드에 자동 반영됨
🖥 GUI
• N 패킷 CT=0x01 생성·전송
• Start→Stop 버튼 전환
• 파형 애니메이션 활성화
• 타이머 카운트다운 시작
• 100ms 폴링 타이머 시작 (→ FB-06)
⚙ MCU
• N 패킷(CT=0x01) 수신 → 파라미터 즉시 적용
• 초음파 출력 시작
• O 패킷 에코+ST 반환
◀▶

## Slide 8
FB-06 시술 중 상태 모니터링
주체: 시스템 자동
FSD: F-06 | 모드: Normal
🔔 트리거:
FB-05 Start 이후 100ms 타이머 경과마다 자동 실행
100ms 폴링 루프
100ms 경과
N 패킷 CT=0x02 생성·전송
▼
◄ O 패킷 수신
▼
ST 분기
▶
ST=0x01 Normal
폴링 계속 ↻
▶
ST=0x02 Wait
→ FB-07 피부미접촉
(타이머 정지, 폴링 유지)
▶
ST=0x03 Off-Line
→ FB-08 핸드피스탈거
(강제 정지, 폴링 중단)
▶
3회 무응답 / TM=0x00
무응답: → FB-02 Timeout
TM=0: → FB-09 자동 Stop
상태 전이:
[RUNNING] ⇄ (ST=0x01 루프) │ [RUNNING] ──(ST=0x02)──► [WAIT] │ [RUNNING] ──(ST=0x03)──► [ERROR] │ [RUNNING] ──(TM=0/Stop)──► [IDLE]
🖥 GUI
• 100ms 폴링 타이머 관리
• 매 폴링마다 TM 잔여분 실시간 갱신
• ST 값 파싱 → 4종 분기 (FB-07/08/02/09)
• 슬라이더 변경값 다음 폴링에 반영
⚙ MCU
• 센서 상태 확인 → ST 결정 (0x01/0x02/0x03)
• O 패킷에 에코(MODE~CT) + ST 포함 반환 필수
• 항상 에코 포함 응답 (에코 생략 금지)
◀▶

## Slide 9
FB-07 피부 미접촉 감지 및 일시정지
주체: 시스템 자동
FSD: F-07 | 모드: Normal
🔔 트리거:
FB-06 폴링 중 O 패킷 ST=0x02 수신 (핸드피스 피부 이탈)
ST=0x02 수신
▼
POP-04 팝업 즉시 표시
파형 애니메이션 정지
▼
★ 타이머 ms 단위 정확히 보존
▼
폴링 100ms 계속
N 패킷 CT=0x02 전송 ►
◄ O 패킷 수신
▼
ST == 0x01?
NO ↺ 반복
▶
YES
POP-04 팝업 닫기
파형 재개
▼
★ 타이머 ms 보존값부터 재시작
[RUNNING] 복귀
상태 전이:
[RUNNING] ──(ST=0x02)──► [WAIT] ──(ST=0x01)──► [RUNNING] 자동복귀 │ ⚠ 타이머 ms 단위 보존 필수 (분 단위 절삭 금지) | Wait 중 Stop 버튼 유효
🖥 GUI
• POP-04 팝업 즉시 표시 / 파형 정지
• 타이머 ms 단위로 정확히 보존
• ST=0x02 중에도 폴링 100ms 주기 유지
• ST=0x01 수신 시 자동 재개
⚙ MCU
• 피부 미접촉 유지 → ST=0x02 계속 반환
• 피부 재접촉 감지 즉시 → ST=0x01 반환
◀▶

## Slide 10
FB-08 핸드피스 탈거 감지 및 강제 정지
주체: 시스템 자동
FSD: F-08 | 모드: Normal
🔔 트리거:
FB-06 폴링 중 O 패킷 ST=0x03 수신 (핸드피스 물리적 탈거)
ST=0x03 수신
▼
초음파 출력 강제 정지
폴링 타이머 즉시 중단
※ FB-07 비교: FB-07은 폴링 유지, FB-08은 즉시 중단
▼
POP-01 모달 팝업 표시
(Yellow 배경 + NO HANDPIECE)
모든 UI 조작 비활성화
▼
사용자 팝업 확인?
확인
▼
HOME-01 화면 이동
★ 자동 복귀 없음
상태 전이:
[RUNNING/WAIT] ──(ST=0x03)──► [ERROR] ──(팝업 확인)──► [HOME] │ ⚠ 자동 복귀 없음. 재시작 시 START 버튼 터치 필요
🖥 GUI
• 출력 강제 정지 즉시
• 폴링 타이머 즉시 중단 (FB-07과 다름)
• POP-01 모달 팝업 (전체 UI 비활성화)
• 팝업 확인 → HOME-01 이동
• 자동 복귀 로직 없음
⚙ MCU
• 핸드피스 탈거 감지 → ST=0x03 반환
• MCU 내부 출력도 정지
• 이후 N 패킷 수신 없는 상태 정상
◀▶

## Slide 11
FB-09 시술 종료
주체: 시술자 / 시스템
FSD: F-09 | 모드: Normal
🔔 트리거:
① 사용자 Stop 버튼 터치 OR ② TM=0x00 자동 도달
Stop 버튼 터치
TM=0x00 감지
▼
N 패킷 생성 (CT=0x03)
CMD=0x4E
마지막 파라미터 유지
▼
Stop→Start 버튼 전환
파형 애니메이션 정지
▼
TM=0x00?
▶
YES
FINISHED 표시
▼
NO
타이머 정지
▼
N 패킷 전송 ► MCU 출력 정지
◄ O 패킷 수신
▼
폴링 타이머 중단
[IDLE] 상태 진입
상태 전이:
[RUNNING/WAIT] ──(Stop/TM=0)──► [IDLE] ──(Start 터치)──► [RUNNING] │ ⚠ Stop 패킷에도 이전 MODE~IB 값 반드시 포함 (초기화 금지)
🖥 GUI
• N 패킷 CT=0x03 생성·전송
• Stop→Start 버튼 전환
• 파형 애니메이션 정지
• TM=0x00: FINISHED 표시
• 폴링 타이머 중단
⚙ MCU
• CT=0x03 수신 → 출력 즉시 정지
• O 패킷 에코+ST 반환
• 다음 N 패킷까지 대기
◀▶

## Slide 12
FB-10 Factory 모드 접근 통제
주체: 엔지니어
FSD: F-10 | 모드: Factory
🔔 트리거:
특수 접근 코드 입력
특수 접근 UI 경로 진입
▼
접근 코드 입력
(GUI 내부 검증)
▼
코드 일치?
▼
YES
▶
NO
진입 거부
홈 복귀
Factory 캘리브레이션 화면 진입
일반 UI 완전 분리
⚠ 일반 사용자는 Factory 메뉴 자체가 화면에 노출되지 않아야 함
상태 전이:
[HOME] ──(코드 일치)──► [FACTORY] │ 불일치 → [HOME] 유지 │ 일반 사용자 UI와 완전 분리
🖥 GUI
• 접근 코드 검증 (GUI 내부 처리)
• 코드 일치 시 Factory 화면 전환
• 일반 사용자 UI와 완전 분리
⚙ MCU
• (접근 통제는 GUI 전담)
• MCU 관여 없음
◀▶

## Slide 13
FB-11 주파수 캘리브레이션
주체: 엔지니어
FSD: F-11 | 모드: Factory
🔔 트리거:
Factory 화면에서 FRA/FRB 조정 버튼 조작 후 Start 터치
FRA/FRB 조정 버튼 조작
△▽ 소버튼: ±1kHz / 대버튼: ±100kHz
▼
Start 터치
F 패킷 생성 (CT=0x01)
▼
FRA·FRB uint16 BE 인코딩
OFSA·OFSB int8 2의 보수 인코딩
▼
F 패킷 전송 ►
FRA/FRB 주파수 즉시 적용
VOLT_ADC·CURR_ADC 측정
H 패킷 에코+ST+ADC 반환
▼
◄ H 패킷 수신
▼
ADC 화면 표시
200ms 폴링 타이머 시작 → FB-13
⚠ 개발 주의
FRA/FRB: uint16 Big-Endian 필수
(Little-Endian 시 주파수 오적용)
OFSA/OFSB: int8 2의 보수
예) -10 → 0xF6 / +10 → 0x0A
기준값: FRA=0x1770(6,000kHz)
FRB=0x4A38(19,000kHz)
상태 전이:
[FACTORY] ──(Start)──► [FACTORY_RUNNING]
🖥 GUI
• FRA/FRB 버튼: 1kHz / 100kHz 단위 조정
• FRA/FRB uint16 BE 인코딩 필수
• OFSA/OFSB int8 2의 보수 인코딩 필수
• 200ms 폴링 타이머 시작 (→ FB-13)
⚙ MCU
• FRA/FRB 주파수 즉시 적용
• OFSA/OFSB 오프셋 적용
• VOLT_ADC·CURR_ADC 측정
• H 패킷 에코+ST+ADC 반환
◀▶

## Slide 14
FB-12 출력 오프셋 캘리브레이션
주체: 엔지니어
FSD: F-12 | 모드: Factory
🔔 트리거:
Factory 화면에서 OFSA/OFSB 오프셋 값 변경
OFSA/OFSB 값 조정
(int8 2의 보수, -127~+127)
▼
다음 200ms 폴링 시점에
F 패킷 CT=0x02에 반영
▼
F 패킷 전송 ► MCU 오프셋 즉시 적용
◄ H 패킷 수신 (ADC 갱신)
▼
ADC 수치 변화 확인
▼
목표 ADC 범위 도달?
▶
YES
FB-13 확인 후 Stop (FB-11 Stop)
▼
NO
OFSA/OFSB 재조정 반복 ↺
상태 전이:
[FACTORY_RUNNING] ⇄ (오프셋 조정 반복) │ ⚠ 오프셋 변경은 다음 폴링 패킷에 포함 | 양수·음수 모두 지원 (int8 2의 보수)
🖥 GUI
• OFSA/OFSB 입력값 int8 2의 보수 인코딩
• 변경값은 다음 폴링 패킷에 포함
• ADC 수치 변화를 화면에서 확인
⚙ MCU
• OFSA/OFSB 수신 즉시 출력에 반영
• ADC 재측정 후 H 패킷 반환
◀▶

## Slide 15
FB-13 ADC 실시간 모니터링
주체: 엔지니어
FSD: F-13 | 모드: Factory
🔔 트리거:
FB-11 Factory Start 이후 200ms 타이머 경과마다 자동 실행
200ms 폴링 루프
200ms 경과
F 패킷 CT=0x02 생성·전송
▼
◄ H 패킷 수신 (MCU ADC 측정)
▼
VOLT_ADC·CURR_ADC 파싱
(uint16 BE)
▼
화면 ADC 수치 실시간 갱신
▼
ST 확인
▶
ST=0x01
폴링 계속 ↻
▶
ST=0x02
→ FB-07
▶
ST=0x03 / 무응답×3
ST=0x03: → FB-08
무응답: → FB-02 POP-03
ADC 데이터 규격
VOLT_ADC: uint16 Big-Endian
예) 1025 → 0x04, 0x01
CURR_ADC: uint16 Big-Endian
동일 방식 인코딩
Normal ST 에러 체계와 동일 처리
(Factory 전용 에러 없음)
상태 전이:
[FACTORY_RUNNING] ⇄ (ST=0x01 루프) ──(Stop)──► [FACTORY_IDLE] │ 에러: 200ms 타임아웃 × 3회 → FB-02 (POP-03 팝업)
🖥 GUI
• 200ms 폴링 타이머 관리
• F 패킷 CT=0x02 주기 전송
• VOLT_ADC·CURR_ADC uint16 BE 파싱
• ADC 수치 실시간 화면 갱신
• ST 에러 체계 Normal과 동일
⚙ MCU
• F 패킷 수신 → ADC 재측정
• VOLT_ADC·CURR_ADC uint16 BE 반환
• ST=0x01~0x04 Normal 동일 체계
• 에코 포함 H 패킷 반환
◀▶

## Slide 16
FB-14 F/W Update Todo 예시
주체: 엔지니어
FSD: F-14 | 모드: Factory
🔔 트리거:
Factory 모드에서 USB 연결 확인 후 F/W Update 버튼 터치
F/W Update 버튼 터치
▼
USB 연결?
▶
NO
오류 팝업 / 종료
▼
YES
.bin 파일 존재 확인
▼
.bin 파일 있음?
▶
NO
파일없음 팝업 / 종료
▼
YES
확인 팝업 표시
(파일명·버전 정보 포함)
▼
사용자 확인?
▶
NO
홈 복귀
▼
YES
펌웨어 업데이트 진행
(프로그레스 표시)
▼
성공?
▶
YES
완료 팝업
재부팅 안내
▼
NO
실패 팝업 / 기존 펌웨어 유지
상태 전이:
[FACTORY] ──(USB+버튼)──► [FW_UPDATE] ──(완료)──► [FACTORY] + 재부팅 안내 │ ⚠ 상세 USB 프로토콜·CMD 구조 TBD
🖥 GUI
• USB 연결 상태 실시간 감지
• .bin 파일 존재 및 버전 정보 표시
• 확인/취소 팝업 제어
• 업데이트 진행 프로그레스 표시
• 완료/실패 결과 팝업
⚙ MCU
• USB 통신 UART로 파일 수신
• IAP(In-Application Programming) 플래시 기록
• 부트로더 통해 새 펌웨어로 점프
• 성공/실패 결과 GUI에 반환
• ※ 상세 프로토콜 TBD
◀▶

## Slide 17
FB-15 주파수 오토 캘리브레이션 Todo 예시
주체: 엔지니어
FSD: F-15 | 모드: Factory
🔔 트리거:
Factory 화면에서 오토 캘리브 버튼 터치
오토 캘리브 버튼 터치
▼
6MHz 채널 스캔 시작
5,700kHz → 6,300kHz (1kHz 순차)
▼
각 주파수에서 ADC 측정·수집
(목표 ADC 범위 탐색)
▼
19MHz 채널 동일 방식 스캔
18,050kHz → 19,950kHz
▼
FRA / FRB 자동 갱신
스캔 결과 화면 표시
▼
엔지니어 저장 선택?
▶
저장
NVM 적용 (FB-11 동일 경로)
▼
취소
이전 값 유지
스캔 범위 / 주의사항
6MHz 채널: ±5% → 5.7~6.3MHz
1kHz 단위 순차 (총 601 step)
19MHz 채널: ±5% → 18.05~19.95MHz
1kHz 단위 순차 (총 1,901 step)
목표 ADC 기준값: TBD
(시제품 계측 후 확정)
⚠ FB-15 상세 프로토콜은
시제품 이후 별도 정의 예정
상태 전이:
[FACTORY] ──(오토 버튼)──► [AUTO_CALIB] ──(완료)──► [FACTORY] │ 에러: 목표 ADC 범위 탐색 실패 → 실패 팝업 / 수동 캘리브 안내
🖥 GUI
• 스캔 진행 상태 화면 표시 (채널별·진행률)
• 각 주파수에서 ADC 수치 실시간 표시
• 탐색 완료 후 결과(FRA/FRB) 표시
• 저장/취소 선택 UI (상세 TBD)
⚙ MCU
• GUI 명령에 따라 각 주파수 순차 적용
• 주파수별 ADC 측정값 GUI에 반환
• 저장 확정 시 FRA/FRB NVM 기록
• (상세 스캔 알고리즘 TBD)
◀▶